Пример записи аппаратов при заказе и в документации другой продукции:

Аппарат ингаляционного наркоза портативный «Колибри» открытого контура,

ТУ 9444-001-99669174-2012, комплектность согласно перечню таблицы 1 настоящих технических условий.

1.3 Комплектность

| Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 | Рис. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 5 | Рис. 6 | Рис. 7 | Рис. 8 |

Комплект поставки аппаратов должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение документа или основные характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 Аппарат ИН портативный «Колибри» открытого контура (рис. 1-3): |
| 1.1 Испаритель МИНИВАП-20/S (или -20/I) | до 4 об.% S (до 6 об.% I) | 1 |
| 1.2 Испаритель МИНИВАП-200/S (или -200/I) | до 12 об.% S (до 8 об.% I) | 1 |
| 1.3 Аппарат АДР-1200 (или АДР-600, или АДР-300) типа Амбу с нереверсивным клапаном | ТУ 9444-169-17493159-2002 (объем 1200, 600 и 300 мл) | 1 |
| 1.4 Адаптеры залива-слива S и I | Для флаконов с клапаном и без | 2 |
| 1.5 Сумка | 250х150х100 мм | 1 |
| 2 Аппарат ИН портативный «Колибри» полуоткрытого контура (рис. 5): |
| 2.1 Испаритель МИНИВАП-20/SVOC (или -20/I) | до 6 об.% S (I) | 1 |
| 2.2 Испаритель МИНИВАП-200/S (или -200/I) | до 12 об.% S (до 8 об.% I) | 1 |
| 2.3 Ротаметр для О2 | 10 или 5 л/мин | 1 |
| 2.4 Ротаметр для О2 | 3 или 1,5 л/мин | 1 |
| 2.5 Дыхательный контур Маплесон А | При спонтанном дыхании | 1 |
| 2.6 Кронштейн | Для крепления на стойке | 1 |
| 2.7 Адаптеры залива-слива S и I | Для флаконов с клапаном и без | 2 |
| 2.8 Сумка |  | 1 |
| 3 Аппарат ИН портативный «Колибри» полузакрытого контура (рис. 4, 6): |
| 3.1 Испаритель МИНИВАП-20/SVOC (или -20/I) | до 6 об.% S (I) | 1 |
| 3.2 Испаритель МИНИВАП-200/S (или -200/I) | до 12 об.% S (до 8 об.% I) | 1 |
| 3.3 Ротаметр для О2 | 10 или 5 л/мин | 1 |
| 3.4 Ротаметр для О2 | 3 или 1,5 л/мин | 1 |
| 3.5 Дыхательный контур Clear-Flo «Intersurgical» (рис. 4) со стерилизуемым адсорбером (рис. 6) | Масса адсорбента ≈0,5 кг | 1 |
| 3.6 Кронштейн | Для крепления на стойке | 1 |
| 3.7 Адаптеры залива-слива S и I | Для флаконов с клапаном и без | 2 |
| 3.8 Сумка | 400х200х200 мм | 1 |
| 4 Принадлежности |
| 4.1 Переходники VIC | Аппарат ИВЛ – испаритель | 2 |
| 4.2 Адаптеры VOC (рис. 7) | Дозиметр-испаритель | 2 |
| 5 Эксплуатационная документация |
| Руководство по эксплуатации аппарата ИН «Колибри» | 9444-99669174.001-12 РЭ | 1 |

По требованию заказчика, аппараты могут комплектоваться дополнительными принадлежностями, разрешенными к применению в медицине.

При использовании аппаратов в МРТ их металлические части и детали должны быть изготовлены из неферромагнитных материалов.

1.4 Устройство

1.4.1 Основу аппаратов ИН «Колибри» составляет стабилизированный (по расходу газа, температуре и давлению) испаритель низкого сопротивления МИНИВАП-20 или МИНИВАП-200. В зависимости от состава и условий применения, применяют аппараты открытого, полуоткрытого  и полузакрытого дыхательных контуров.

Открытый контур. При спонтанном дыхании вход испарителя открыт, а выход подключен через нереверсивный клапан и рото-носовую маску к пациенту (Рис. 2).

При ИВЛ вручную саморасправляющийся мешок (Амбу) подключен к входу испарителя через переходник (Рис. 3).

Полуоткрытый дыхательный контур Маплесона А с предохранительным клапаном у коннектора пациента и резервным мешком у переходника свежего газа присоединяют к выходу испарителя, к входу которого подключен ротаметр кислорода (Рис. 5, наиболее эффективен при спонтанном дыхании).

Полузакрытый контур, расход кислорода от 0,1 до 10 л/мин,

испаритель ВНЕ дыхательного контура с адсорбером Clear-Flo «Intersurgical» (Рис. 4) или стерилизуемым адсорбером (Рис. 6);

вдыхаемая концентрация со временем приближается к концентрации по шкале испарителя CI → CS.

ВНИМАНИЕ: При проведении низкопоточной анестезии целесообразно применять адсорбент LoFloSorb  «Intersurgical», предотвращающий образование токсичных СО и Compound A (см. п.2.4.2).При использовании дополнительного аппарата ИВЛ со шлангами вдоха и выдоха и мехом, его тройник для пациента вставляют в контур аппарата ИН вместо дыхательного мешка.

При использовании аппарата ИВЛ реанимационного типа (1 линия вдоха, выдох в атмосферу) его выход присоединяют к разделительной камере  объемом 600 или 1200 мл (поставляется дополнительно), установленной вместо дыхательного мешка.

1.4.2 Для комплектации стационарного аппарата ИВЛ/ИН анестезиолог может заказать 1 или 2 испарителя (МИНИВАП-20 и МИНИВАП-200 для севофлюрана и изофлюрана) с адаптерами VOC (табл.1) для подключения и последующей работы по ПОЛУЗАКРЫТОМУ контуру (рис. 7).

Испаритель МИНИВАП-20 может быть вставлен ВНУТРЬ дыхательного контура стационарного аппарата ИВЛ/ИН между конусным штуцером 22М и гофрированной трубкой вдоха пациента (рис. 8) посредством переходников VIC; при этом вдыхаемая концентрация CI ≤ CS MV/FG достигается за минимальное время и может быть значительно выше!!! концентрации по шкале испарителя CS при низком (относительно минутной вентиляции MV) расходе свежего газа FG .

Пример: при расходе свежего газа FG =1 л/мин и минутной вентиляции MV = 3 л/мин на отметке шкалы CS = 0.5 вдыхаемая концентрация CI ≤ 1.5 об.%.

1.4.2 Испарители имеют однотипную конструкцию (рис. 9) и отличаются размерами корпуса (табл. 2). В корпус встроено газораспределительное устройство со шкалой концентраций и смотровое стекло с патрубком для залива и слива анестетика. Крышка испарителя оснащена резьбовой шпилькой для крепления на кронштейне аппарата.

Шкала концентраций маркирована для индикации используемого анестетика: желтая - для севофлюрана S, фиолетовая - для изофлюрана I, красная - для галотана H (фторотана), оранжевая - для энфлюрана E.

Рис. 9. Испарители МИНИВАП-20 и МИНИВАП-200

Таблица 2

| Технические данные испарителей «МИНИВАП» | МВ-20/S (SVOC) | МВ-20/I | МВ-200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон концентраций анестетиков (S, I), об.% | 0-4 (0-6) | 0-6 | 0-12 |
| Окружающая температура, оС | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 15 до 30 |
| Давление, кПа | 70 - 110 | 70 - 110 | 70 - 110 |
| Расход газов, л/мин | 0,2 - 10 | 0,2 - 10 | 0,2 - 20 |
| Сопротивление, мм Н2О при 10 л/мин | ≈10 (≤100) | ≈10 | ≈10 |
| Объем для анестетика, мл | 40 | 40 | 150 |
| Остаток анестетика после слива, мл | 3 | 3 | 5 |
| Допустимый угол наклона (при Ѕ объема анестетика) | 180о | 180о | 45о |
| Масса, кг не более | 0,4 | 0,4 | 1,5 |
| Вход/выход | 15F-15M | 15F-15M | 22F-22M |

1.5 Работа

Испаритель. Поток газа-носителя (кислород или атмосферный воздух) поступает в испаритель, а затем делится на две части соответственно требуемой концентрации анестетика. Одна (меньшая) часть газа проходит через испарительную камеру, где насыщается парами анестетика до равновесной концентрации ран/р (десятки об.%), а затем разбавляется до требуемой клинической концентрации второй частью газа, проходящего через байпас (в обход испарительной камеры).

Испарители МИНИВАП стабильно дозируют анестетики в широких диапазонах постоянных и пульсирующих потоков газа (начиная с 0,2 л/мин), окружающих температуры и давления (рис. 10, 11).

Рис. 10 Концентрация Изофлюрана на выходе испарителя МИНИВАП-20

Рис. 11 Концентрация Севофлюрана на выходе испарителя МИНИВАП-200

Внимание: При средних и больших расходах газа (4 л/мин и более) и отметках шкалы (2 об.% и более) температура и выходная концентрация испарителя МИНИВАП-20 уменьшается вследствие быстрого испарения анестетика (через 3-5 мин). Эта особенность мини-испарителя должна учитываться при планировании и выборе методики анестезии: предпочтительно работать при низкопоточной анестезии.

Термокомпенсация. При уменьшении температуры давление насыщенных паров анестетика ран падает. При этом термобарокомпенсатор в виде герметичного сильфона с легкоиспаряющейся жидкостью пропорционально уменьшает проходное сечение байпаса. За счет этого увеличивается относительный поток газа-носителя через камеру и восстанавливается стабильная концентрация паров анестетика на выходе испарителя. При увеличении температуры термобарокомпенсатор корректирует относительный поток газа-носителя и выходную концентрацию в обратную сторону.

Испаритель МИНИВАП-200 содержит дополнительный герметичный термостабилизатор с жидкостью, предотвращающей падение температуры при максимальных расходах газа и концентрациях анестетика (см. рис. 11).

Барокомпенсация. При падении атмосферного давления р, например, на большой высоте, равновесная концентрация анестетика в испарительной камере ран/р, наоборот, повышается, при этом сильфон термобарокомпенсатора с легкоиспаряющейся жидкостью пропорционально увеличивает проходное сечение байпаса, уменьшая относительный поток газа-носителя через камеру. При увеличении атмосферного давления сильфон движется в обратную сторону, поддерживая стабильную концентрацию паров анестетика на выходе испарителя.

Пульсация давления в дыхательном контуре практически не сказывается на выходной концентрации благодаря минимальному объему испарительной камеры.

Влияние наклона. Наклон до 30о практически не изменяет выходную концентрацию испарителя. При наклоне от 45о до 135о часть пористых пластин может оказаться над жидким анестетиком, что приводит к снижению выходной концентрации анестетика относительно заданной отметки шкалы при больших концентрациях анестетика и расходах газа.

С точки зрения безопасности (исключить попадание жидкого анестетика в газоходы), испаритель МИНИВАП-20 можно эксплуатировать в любом положении, даже в перевернутом (работа в вертолете, завале). При этом количество анестетика должно быть не более 20 мл.