Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на аппараты ингаляционного наркоза портативные «Колибри» (в дальнейшем – аппараты), предназначенные для ингаляционного наркоза (ИН) в процессе проведения лечебных мероприятий с использованием испарителей «МИНИВАП» жидких анестезирующих веществ (анестетиков): севофлюрана, изофлюрана, галотана – фторотана и энфлюрана. Область применения – анестезиология.

Аппараты предназначены для использования в хирургических и анестезиологических отделениях больниц и клиник, а также в военно-полевых условиях, чрезвычайных ситуациях, скорой помощи и ветеринарии.

В зависимости от потенциального риска применения, аппарат относится к классу 2б в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51609.

Вид климатического исполнения - УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 для работы при температуре от 5 до 35°С.

По воспринимаемым механическим воздействиям аппараты относятся к группе 5 по ГОСТ Р 50444; по последствиям отказа аппараты относятся к классу Б по ГОСТ Р 50444.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в Приложении А.

Пример записи аппаратов при заказе и в документации другой продукции:

Аппарат ингаляционного наркоза портативный «Колибри» открытого контура, ТУ 9444-001-99669174-2012, комплектность согласно перечню таблицы 1 настоящих технических условий.

1.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1	Основные параметры и характеристики.

1.1.1	Аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 18856 (для группы 3 с элементами групп 4 и 5), ГОСТ Р ИСО 5358, настоящих технических условий и комплекта документации.

1.1.2	 Габаритные аппаратов должны быть не более:

100х80х80 мм - испаритель МИНИВАП-20; 150х120х120 мм - испаритель МИНИВАП-200.

1.1.3	 Присоединительные размеры дыхательного контура аппаратов должны соответствовать ГОСТ 24264 для диаметров 15 и 22 мм.

1.1.4	Масса аппаратов (без принадлежностей) должна быть не более:

0,5 кг - испаритель МИНИВАП-20; 1,5 кг - испаритель МИНИВАП-200.

1.1.5	Диапазон регулирования объемной концентрации паров анестетиков в газовой смеси должен быть, не менее:

Севофлюрана от 0,3 до 4 об.% по шкале испарителя МИНИВАП-20/S; от 0,3 до 6 об.% по шкале испарителя МИНИВАП-20/SVOC; от 0,3 до 10 об.% по шкале испарителя МИНИВАП-200/S.

Остальных анестетиков – от 0,3 до 6 об.%. по шкале испарителя МИНИВАП-20/I; от 0,3 до 8 % об. по шкале испарителя МИНИВАП-200/I.

Допускаемые отклонения концентрации анестетика не должны превышать 
0,3 % об или 25 % от установленного значения (принимается большая величина).

На отметке шкалы «0» концентрация анестетика не должна превышать 0,1 % об.

1.1.6  Максимальная скорость подачи газа через испаритель должна быть не менее 10 л/мин при давлении питания не выше 200 Па (20 мм вод.ст.); при использовании испарителя МИНИВАП-20/SVOC давление питания должно быть не выше 1 кПа (100 мм вод.ст.).

1.1.7 Утечка газа из аппарата не должна превышать 0,2 л/мин  при избыточном давлении  300 мм вод.ст.

1.1.8 Емкость для жидкого анестетика должна  быть не менее:

40 мл в испарителе МИНИВАП-20; 100 мл в испарителе МИНИВАП-200.

1.1.9 Части испарителей, соприкасающиеся с анестетиками, должны изготавливаться из коррозионностойких материалов.

1.1.10 Аппараты должны работать в продолжительном режиме не менее 4 ч.

1.1.11 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 1500 ч. Критерием отказа является несоответствие требованиям п.1.1.5 (шкала концентраций на отметках «0» и «1») и п.1.1.7.

1.1.12 Средний срок службы аппаратов должен быть не менее 4 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления аппаратов путем ремонта.

1.1.13 Металлические и неметаллические неорганические покрытия должны быть выполнены по ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I по ГОСТ 15150.

1.1.14 Лакокрасочные покрытия аппаратов должны соответствовать ГОСТ 9.032 для условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104, наружные поверхности должны иметь покрытия не ниже III класса по ГОСТ 9.032.

1.1.15 Аппараты при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 для работы в температурном диапазоне от 5 до 35°С.

1.1.16 Аппараты, упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ, при транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для условий хранения 5 по ГОСТ 15150.

1.1.17 Аппараты при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 для группы 5.

1.1.18 Аппараты, упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ, по устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444.

1.1.19 Наружные поверхности принадлежностей аппаратов должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 раствором 3 % перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644.

Части дыхательного контура должны быть устойчивы к предстерилизационной очистке и дезинфекции с применением моющего раствора, содержащего 0,5 % перекиси водорода по ГОСТ 177 и 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644, стерилизации по 
МУ-287-113 и к стерилизации в 6 % растворе перекиси водорода по ГОСТ 177.

1.1.20 По безопасности аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-2-13.

1.2	Комплектность.

1.2.1	Комплект поставки аппаратов «Колибри» должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение документа или основные характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 Аппарат ИН портативный «Колибри» открытого контура: |
| 1.1 Испаритель МИНИВАП-20/S (или -20/I) | до 4 об.% S (до 6 об.% I) | 1 |
| 1.2 Испаритель МИНИВАП-200/S (или -200/I) | до 12 об.% S (до 8 об.% I) | 1 |
| 1.3 Аппарат АДР-1200 (или АДР-600, или АДР-300) типа Амбу с нереверсивным клапаном | ТУ 9444-169-17493159-2002 (объем 1200, 600 и 300 мл) | 1 |
| 1.4 Адаптеры залива-слива севофлюрана и изофлюрана | Для флаконов с клапаном и без него | 2 |
| 1.5 Сумка | 250х150х100 мм | 1 |
| 2 Аппарат ИН портативный «Колибри» полуоткрытого контура: |
| 2.1 Испаритель МИНИВАП-20/SVOC (или -20/I) | до 6 об.% S (I) | 1 |
| 2.2 Испаритель МИНИВАП-200/S (или -200/I) | до 12 об.% S (до 8 об.% I) | 1 |
| 2.3 Ротаметр для О2 | 10 или 5 л/мин | 1 |
| 2.4 Ротаметр для О2 | 3 или 1,5 л/мин | 1 |
| 2.5 Дыхательный контур Маплесон А | При спонтанном дыхании | 1 |
| 2.6 Кронштейн | Для крепления на стойке | 1 |
| 2.7 Адаптеры залива-слива севофлюрана и изофлюрана | Для флаконов с клапаном и без него | 2 |
| 2.8 Сумка |  | 1 |
| 3 Аппарат ИН портативный «Колибри» полузакрытого контура: |
| 3.1 Испаритель МИНИВАП-20/SVOC (или -20/I) | до 6 об.% S (I) | 1 |
| 3.2 Испаритель МИНИВАП-200/S (или -200/I) | до 12 об.% S (до 8 об.% I) | 1 |
| 3.3 Ротаметр для О2 | 10 или 5 л/мин | 1 |
| 3.4 Ротаметр для О2 | 3 или 1,5 л/мин | 1 |
| 3.5 Дыхательный контур Clear-Flo «Intersurgical» | Масса адсорбента 550 Г | 1 |
| 3.6 Кронштейн | Для крепления на стойке | 1 |
| 3.7 Адаптеры залива-слива севофлюрана и изофлюрана | Для флаконов с клапаном и без него | 2 |
| 3.8 Сумка | 400х200х200 мм | 1 |
| 4 Принадлежности |
| 4.1 Переходники VIC | Аппарат ИВЛ – испаритель | 2 |
| 4.2 Адаптеры VOC | Дозиметр-испаритель | 2 |
| 5 Эксплуатационная документация |
| Руководство по эксплуатации аппарата «Колибри» | 9444-99669174.001-12 РЭ | 1 |

Примечания: По требованию заказчика, аппараты могут комплектоваться дополнительными принадлежностями, разрешенными к применению в медицине.

При использовании аппаратов в МРТ его металлические части и детали изготавливают из неферромагнитных материалов.

1.3	Маркировка.

1.3.1	Маркировка аппаратов должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444, ГОСТ 18856, ГОСТ Р ИСО 5358, ГОСТ Р МЭК 60601-2-13 и настоящих ТУ.

1.3.2	На каждом аппарате должна быть маркировка, в которой указывается следующее:

– *наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

– наименование аппарата;

– маркировка соответствующего анестетика по ГОСТ Р ИСО 5358, ГОСТ Р МЭК 60601-2-13;

– маркировка газовых входов по ГОСТ Р МЭК 60601-2-13;

– маркировка шкалы концентраций анестетика по ГОСТ Р МЭК 60601-2-13;

– *давление пневмопитания по ГОСТ Р МЭК 60601-2-13 (для исполнения 1);

– номер аппарата по системе нумерации предприятия-изготовителя;

– *дата выпуска;

– *обозначение настоящих ТУ.

Примечание: Маркировка, отмеченная знаком «*», должна быть указана в РЭ на аппарат.

1.3.3	Маркировка потребительской тары (для исполнения 1) должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и содержать следующее:

– наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

– наименование  аппарата;

– дата выпуска;

– обозначение настоящих ТУ.

1.3.4	Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192. На транспортную тару должна быть нанесена маркировка:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование аппарата;

- год и месяц упаковки.

Маркировку наносят на бумажный ярлык. Переменные данные на ярлыке могут быть заполнены от руки четко и разборчиво.

На транспортную упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: “Хрупкое. Осторожно”, “Верх”, “Беречь от влаги”.

Манипуляционные знаки должны наноситься по трафарету или штемпелеванием черной водостойкой краской. Обозначение условий хранения и другие дополнительные надписи должны быть нанесены на тару или ярлык в местах, свободных от транспортной маркировки.

1.4	Упаковка

1.4.1	Упаковка аппаратов должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и настоящих ТУ.

1.4.2	Перед упаковкой металлические поверхности частей аппаратов должны быть обезжирены и подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014. Вариант защиты - ВЗ-15, вариант внутренней упаковки - ВУ-5. Срок хранения без переконсервации – 2,5 лет.

1.4.3	Аппараты, принадлежности и эксплуатационная документация должны быть завернуты в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569 или вложены в негерметичные пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и упакованы в коробки по ГОСТ 12301 из коробочного картона по ГОСТ 7933.

1.4.4	Коробки должны быть перевязаны шпагатом по ГОСТ 17308 или оклеены лентой клеевой на бумажной основе по ГОСТ 18251, таким образом, чтобы они не могли быть вскрыты без нарушения целостности упаковки.

1.4.5	Аппарат с принадлежностями исполнения 1 перед упаковкой должен быть уложен в потребительскую тару.

1.4.6	 Допускается изменение упаковки, не ухудшающее устойчивости к механическим и климатическим воздействиям при транспортировании и хранении.

2

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1	Общие положения.

Правила приемки аппаратов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444. Аппараты следует подвергать следующим видам испытаний:

- приемо-сдаточным;

- периодическим;

- на надежность.

2.2	Приемосдаточные испытания.

2.2.1	Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый аппарат на соответствие требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование испытаний и проверок | Пункт требований | Пункт методов испытаний | Приемо-сдаточные испытания | Периоди-ческие испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка соответствия документации | 1.1.1 | 3.2 | + | + |
| Проверка упаковки | 1.4 | 3.18 | + | + |
| Проверка комплектности | 1.2 | 3.18 | + | + |
| Проверка маркировки | 1.3 | 3.18 | + | + |
| Проверка габаритных размеров | 1.1.2 | 3.3 | - | + |
| Проверка присоединительных размеров | 1.1.3 | 3.3 | - | + |
| Проверка массы | 1.1.4 | 3.4 | - | + |
| Проверка концентрации анестетика | 1.1.5 | 3.5 | + | + |
| Проверка максимальной скорости подачи газа | 1.1.6 | 3.6 | + | + |
| Проверка утечки газа | 1.1.7 | 3.7 | + | + |
| Проверка объема испарителей по анестетику | 1.1.8 | 3.8 | - | + |
| Проверка материалов, соприкасающихся с дыхательной смесью | 1.1.9 | 3.9 | - | + |
| Проверка работы в продолжительном режиме | 1.1.10 | 3.10 | - | + |
| Испытания на надежность | 1.1.11, 1.1.12 | 3.18 | - | + |
| Проверка металлических и неметаллических неорганических покрытий | 1.1.13 | 3.11 | - | + |

Продолжение таблицы 2

| Наименование испытаний и проверок | Пункт требований | Пункт методов испытаний | Приемо-сдаточные испытания | Периоди-ческие испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка лакокрасочных покрытий | 1.1.14 | 3.12 | - | + |
| Проверка устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации | 1.1.15 | 3.13 | - | + |
| Проверка устойчивости к климатическим воздействиям при транспортировании | 1.1.16 | 3.14 | - | + |
| Проверка устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации | 1.1.17 | 3.15 | - | + |
| Проверка к механическим воздействиям при транспортировании | 1.1.18 | 3.16 | - | + |
| Проверка устойчивости к дезинфекции и стерилизации | 1.1.19 | 3.17 | - | + |
| Проверка безопасности | 1.1.20 | 3.19 | - | + |

Примечания: знак "+" означает, что испытания проводят; знак "-" означает, что испытания

не проводят;

последовательность испытаний допускается изменять.

2.2.2	Если в процессе приемосдаточных испытаний будет установлено несоответствие аппарата хотя бы одному из указанных требований, то результаты испытаний считаются неудовлетворительными. После устранения дефектов аппарат снова предъявляется на испытания.

В зависимости от характера дефекта, допускается проводить повторные испытания аппарата только по пунктам несоответствия и по пунктам, по которым приемосдаточные испытания не проводились.

2.3	Периодические испытания.

2.3.1	Периодическим испытаниям, кроме испытаний на надежность, должны подвергаться аппараты, прошедшие приемо-сдаточные испытания и упакованные для отгрузки.

2.3.2	Объем и последовательность периодических испытаний должны соответствовать таблице 2. Объем выборки для испытаний – по ГОСТ Р 50444.

2.3.3	Испытания на устойчивость к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации должны проводиться не реже одного раза в три года. Испытания на устойчивость к механическим и климатическим воздействиям при транспортировании должны проводиться на этапе установочной серии, а также при изменении конструкции, материалов и технологии изготовления, которые могут привести к снижению устойчивости аппаратов к воздействию перечисленных факторов.

2.3.4	Если при испытаниях будет установлено несоответствие аппаратов хотя бы одному из проверяемых пунктов требований, то результаты считают отрицательными и должны быть приняты меры, необходимые для устранения обнаруженных несоответствий. После устранения несоответствий должны проводиться повторные испытания на удвоенном количестве аппаратов по всем требованиям, по которым зафиксировано несоответствие.

2.4	Испытания на надежность.

2.4.1	Испытания на безотказность проводят: на этапе серийного производства - не реже одного раза в три года. Код плана испытаний В3-3 по РД 50-707.

2.5.2 Испытания на долговечность проводятся на образцах серийного производства не позднее первого года выпуска и в дальнейшем не реже одного раза в три года.

3

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1	Общие положения.

3.1.1	Методы испытаний аппаратов должны соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 50444 с дополнениями, приведенными в настоящем разделе.

3.1.2	Перечень оборудования, изделий и материалов, необходимых для проведения испытаний, указан в Приложении Б.

3.1.3	Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150, кроме оговоренных особо.

3.1.4	При испытаниях используют указания о подготовке аппаратов к работе и о порядке работы, приведенные в соответствующих разделах РЭ.

3.2	Проверку аппаратов на соответствие требованиям конструкторской документации (п.1.1.1) проводят в процессе изготовления путем сверки с конструкторской документацией на составные части, проверки выполнения требований нормативных документов, указанных в конструкторской документации и настоящих ТУ.

3.3 Проверку габаритных размеров аппаратов (п. 1.1.2) и присоединительных размеров (п. 1.1.3) проводят при помощи измерительных средств, обеспечивающих заданную точность по ГОСТ 8.051. Присоединительные размеры проверяют по методике 
ГОСТ 24264.

3.4 Массу аппаратов (п.1.1.4) определяют на весах с наибольшим пределом взвешивания 5 кг и погрешностью  2 %.

3.5	Проверку выходной концентрации одного из анестетиков (севофлюрана, или изофлюрана, или галотана, или энфлюрана, п. 1.1.5) проводят по методике ГОСТ Р МЭК 60601-2-13. Проверку осуществляют при помощи газоанализатора, подключенного к выходу испарителя. Погрешность газоанализатора не более 0,05 об.% на нулевой отметке и 0,15 об.% или 10% от измеряемого значения (принимается большая величина) в остальном диапазоне шкалы.

Расход воздуха через испаритель должен быть 20,2 л/мин и 80,4 л/мин, через газоанализатор – 0,6 0,3 л/мин при температуре 202 оС и давлении 1005 кПа. Уровень анестетика в испарителе – не менее 1/3 от максимума. Концентрацию проверяют на каждой оцифрованной отметке шкалы. Измерения выполняют через 1 мин после установки шкалы и повторяют через 1 мин. При расхождении показаний более чем на 15% повторяют измерение до стабилизации показаний.

При приемо-сдаточных испытаниях допускается проверка только при расходе воздуха 20,2 л/мин и применение (вместо анестетиков) других испаряющихся нетоксичных (модельных)  жидкостей с аналогичными физическими свойствами. При этом выходную концентрацию анестетика С рассчитывают по формуле С = Сг (nа – nв) Ра (nж – nв)-1 Pж-1, где nа, nж  – преломляющее усилие паров анестетика и паров модельной жидкости; nв – преломляющее усилие атмосферного воздуха; Ра, Рж – давление насыщенных паров анестетика и модельной жидкости при температуре 20оС.

3.6	Проверку максимальной скорости подачи кислорода газа через аппарат          (п. 1.1.6) проводят при помощи обезжиренного сжатого воздуха. Сжатый воздух подключают к входу ротаметра, соединенного с входом испарителя. Давление на входе испарителя контролируют по дифференциальному манометру. Выход испарителя открыт в атмосферу.

3.7	Проверку утечки газа из аппарата (п.1.1.7) проводят при помощи ротаметра с погрешностью не более 50 мл/мин, подключенного ко входу испарителя, и манометра с пределом измерения 350 мм вод.ст. и погрешностью не более 5 мм вод. ст.

3.8	Проверку объема испарителя по жидкому анестетику (1.1.8) осуществляют путем измерения количества жидкого анестетика в испарителе посредством мерного цилиндра с пределом измерения 100 мл и погрешностью  2 мл. Перед проверкой испаритель с предварительно смоченными фитилями заполняют в вертикальном положении до максимальной отметки.

3.9	Проверку материалов, используемых для изготовления частей аппаратов соприкасающихся с дыхательной смесью (п.1.1.9), проводят при входном контроле проверкой сопроводительных документов на эти материалы и наличия токсикологического заключения, выданного аккредитованной организацией.

3.10	Проверку работы в продолжительном режиме (п.1.1.10) проводят путем выполнения наработки продолжительностью 4 ч. на одном из анестетиков (изофлюран, или галотан, или энфлюран, или севофлюран), расход воздуха через испаритель 30,3 л/мин, шкала концентраций на отметке «1», уровень анестетика в испарителе – не менее 3/4 от максимума). После окончания испытаний проверяют:

- шкалу концентраций испарителя (1.1.5, 3.5) на отметках «0» и «1» при постоянном расходе воздуха 3 0,3 л/мин, температуре 202 оС и давлении 1005 кПа; допускается проверка на пульсирующем потоке воздуха 31 л/мин с частотой пульсации 132 мин-1, отношением времени вдоха к выдоху 1:2 и допускаемым отклонением концентрации на отметке «0» не более 0,15 об.%, на отметке «1» не более 0,6 об.%;

- утечку газа из аппарата (пп. 1.1.7, 3.7).

3.11	Проверку качества металлических и неметаллических неорганических покрытий (п.1.1.13) проводят методом контроля внешнего вида по ГОСТ 9.302.

3.12	Проверку качества лакокрасочных покрытий (п. 1.1.14) проводят методом контроля внешнего вида по ГОСТ 9.032.

3.13	Проверку устойчивости аппаратов к воздействию климатических факторов при эксплуатации (п. 1.1.15) проводят следующим образом:

- проверку частей и принадлежностей аппарата проводят по ГОСТ Р 50444 для исполнения УХЛ 4.2, но для крайних температур 51С и 353С, время выдержки в камере тепла и холода по 2 ч для каждой температуры. После этого проверяют:

- шкалу концентраций испарителя (1.1.5, 3.5) на отметках «0» и «1» при постоянном расходе воздуха 3 0,3 л/мин, температуре 202 оС и давлении 1005 кПа; допускается проверка на пульсирующем потоке воздуха 31 л/мин с частотой пульсации 132 мин-1, отношением времени вдоха к выдоху 1:2 и допускаемым отклонением концентрации на отметке «0» не более 0,15 об.%, на отметке «1» не более 0,6 об.%;

- утечку газа из аппарата (пп. 1.1.7, 3.7).

3.14	Проверку аппаратов на тепло-, холодо- и влагоустойчивость при транспортировании (п. 1.1.16) проводят следующим образом:

- проверяют документацию покупных изделий, в которой должны быть указаны условия транспортирования не хуже, чем для условий хранения 2 по ГОСТ 15150;

- проверку частей и принадлежностей аппаратов (кроме покупных изделий) проводят по ГОСТ Р 50444 для условий хранения 5 по ГОСТ 15150, время выдержки в камере тепла и холода по 2 ч для каждой температуры, время выдержки в камере влаги – 4 суток, время выдержки в нормальных условиях не менее 2 ч.

После окончания испытаний проверяют:

- шкалу концентраций испарителя (1.1.5, 3.5) на отметках «0» и «1» при постоянном расходе воздуха 3 0,3 л/мин, температуре 202 оС и давлении 1005 кПа; допускается проверка на пульсирующем потоке воздуха 31 л/мин с частотой пульсации 132 мин-1, отношением времени вдоха к выдоху 1:2 и допускаемым отклонением концентрации на отметке «0» не более 0,15 об.%, на отметке «1» не более 0,6 об.%;

- утечку газа из аппарата (пп. 1.1.7, 3.7).

3.15 Проверку устойчивости аппаратов к механическим воздействиям при эксплуатации (п.1.1.17) проводят по ГОСТ Р 50444 для группы 5. После окончания испытаний проверяют:

- шкалу концентраций испарителя (1.1.5, 3.5) на отметках «0» и «1» при постоянном расходе воздуха 3 0,3 л/мин, температуре 202 оС и давлении 1005 кПа; допускается проверка на пульсирующем потоке воздуха 31 л/мин с частотой пульсации 132 мин-1, отношением времени вдоха к выдоху 1:2 и допускаемым отклонением концентрации на отметке «0» не более 0,15 об.%, на отметке «1» не более 0,6 об.%;

- утечку газа из аппарата (пп. 1.1.7, 3.7).

3.16  Проверку вибропрочности и виброустойчивости аппаратов (п.1.1.18) проводят в транспортной упаковке согласно методике ГОСТ Р 50444. После окончания испытаний проверяют:

- шкалу концентраций испарителя (1.1.5, 3.5) на отметках «0» и «1» при постоянном расходе воздуха 3 0,3 л/мин, температуре 202 оС и давлении 1005 кПа; допускается проверка на пульсирующем потоке воздуха 31 л/мин с частотой пульсации 132 мин-1, отношением времени вдоха к выдоху 1:2 и допускаемым отклонением концентрации на отметке «0» не более 0,15 об.%, на отметке «1» не более 0,6 об.%;

- утечку газа из аппарата (пп. 1.1.7, 3.7).

3.17 Испытания на устойчивость аппаратов и комплекта принадлежностей к дезинфекции (п.1.1.19) проводят двукратным протиранием наружных поверхностей салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос", а затем салфеткой, смоченной 1% раствором хлорамина. Салфетки должны быть отжаты.

Предстерилизационную очистку частей дыхательного контура проводят с применением моющего раствора, содержащего 0,5 % перекиси водорода и 0,5 % моющего средства. Стерилизацию проводят методом погружения в 6 % раствор перекиси водорода на 3 ч.

Результаты испытаний считать положительными, если после 5 циклов испытаний внешний вид частей аппаратов не изменился.

3.18  Испытания на безотказность (п.1.1.11) проводят через каждые 500 ч работы аппаратов следующим образом:

- проверяют шкалу концентраций испарителя (1.1.5, 3.5) на отметках «0» и «1» при постоянном расходе воздуха 3 0,3 л/мин, температуре 202 оС и давлении 1005 кПа; допускается проверка на пульсирующем потоке воздуха 31 л/мин с частотой пульсации 132 мин-1, отношением времени вдоха к выдоху 1:2 и допускаемым отклонением концентрации на отметке «0» не более 0,15 об.%, на отметке «1» не более 0,6 об.%;

- проверяют утечку газа из аппарата (пп. 1.1.7, 3.7).

Испытания на долговечность (п.1.1.12) проводят путем сбора и обработки статистической информации.

3.19 Проверку безопасности аппаратов (п.1.1.20) проводят по методике ГОСТ Р МЭК 60601-2-13.

3.15	 Проверку комплектности, маркировки и упаковки (пп.1.2, 1.3, 1.4) проводят внешним осмотром и сличением с документацией.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортировать аппараты следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

4.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 В период эксплуатации аппарата должны выполняться порядок и инструкции по эксплуатации.

5.2 После транспортирования в условиях отрицательных температур аппараты должны быть выдержаны в транспортной таре в нормальных климатических условиях по 
ГОСТ 15150 не менее 4 ч.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации аппаратов - 12 месяцев со дня изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩИХ ТУ

(кроме Приложения Б)

Таблица А.1

| Обозначение | Наименование документа | Номер подпункта ТУ в котором дана ссылка |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 8.051-81 | Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм. | 3.3 |
| ГОСТ 9.014-78 | Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования | 1.4.2 |
| ГОСТ 9.032-74 | Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения | 1.1.14, 3.14 |
| ГОСТ 9.104-79 | Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации | 1.1.14 |
| ГОСТ 9.302-88 | Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля. | 3.11 |
| ГОСТ 9.303-84 | Покрытия металлические и неметаллические. Общие требования к выбору. | 1.1.13 |
| ГОСТ 177 - 88 | Водорода перекись. Технические условия | 1.1.19 |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия | 1.4.3 |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов | 1.3.3 |
| ГОСТ 15150 - 69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортированная в части воздействия климатических факторов внешней среды | 1.1.15, 1.1.16, 3.13, 3.14, 4.1- 4.3, 5.2 |
| ГОСТ 25644-96 | Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования | 1.1.19 |
| ГОСТ Р 50444-92 | Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия. | Введение, 1.1.1, 1.1.15- 1.1.18, 1.3.1, 1.3.3, 1.4.1, 2.1, 2.4.2, 3.1.1, 3.13-3.16, 4.1 |
| ГОСТ Р 51609-00 | Классификация в зависимости от потенциального риска применения. | Введение |
| ГОСТ Р МЭК 60601- -2-13-2001 | Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к анестезиологическим комплексам | 1.1.20 |

Продолжение таблицы А.1

| Обозначение | Наименование документа | Номер подпункта ТУ в котором дана ссылка |
| --- | --- | --- |
| МУ-287-113 от 30.12.1998г. | Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения | 1.1.19 |
| РД 50-707-91 | Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности и методы испытаний. | 2.5.1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования, рекомендуемого для проверки и испытаний аппарата

Таблица Б.1

| Наименование | Тип/модель, основные характеристики или обозначение документа |
| --- | --- |
| Линейка измерительная металлическая | Предел измерения не менее 200 мм, погрешность 1мм |
| Штангенциркуль | Предел измерения не менее 150 мм, погрешность 0,1мм |
| Термометр | Пределы измерения, не менее, от 5 до 35 оС, погрешность 0,5 оС |
| Барометр | Пределы измерения, не менее, от 70 до 110 кПа, погрешность 2 кПа |
| Газоанализатор для изофлюрана, галотана, энфлюрана и севофлюрана | Диапазон шкалы, не менее, от 0 до 10 об.% для севофлюрана и до 8 об.% - для остальных анестетиков, погрешность 0,05 об.% на нулевой отметке и 0,15 об.% или 10 % от измеряемого значения (принимается большая величина) в остальном диапазоне шкалы |
| Ротаметр для воздуха | Верхний предел измерения не менее 10 л/мин, погрешность 4 % от верхнего предела измерения |
| Ротаметр для воздуха | Верхний предел измерения не менее 1 л/мин, погрешность 5 % от верхнего предела измерения |
| Манометр водяной U-образный | Предел измерения не менее 350 мм вод.ст., погрешность 5 мм вод.ст. |
| Манометр | Предел измерения не менее 1 кПа, погрешность 50 Па |
| Микроманометр | Предел измерения не менее 250 Па (25 мм вод.ст.), погрешность 10 Па (1 мм вод.ст.) |
| Аппарат ИВЛ (автоматический или ручной) | Минутная вентиляция 31 л/мин, частота 132 циклов/мин, отношение вдоха к выдоху 1:2 |
| Секундомер | ТУ 25-1819.0021-90 |
| Весы | Предел измерения 5 кг, погрешность 100 г |
| Цилиндр мерный | Предел измерения 100 мл, погрешность 2 мл |
| Стерилизатор паровой | Температура пара не ниже 126 С, погрешность поддержания температуры 2 С, давление пара 150 кПа (1,5 кг/см2) |
| Камера тепла и холода | Диапазон температур от -50 до +50 С, погрешность 3 С |
| Камера влаги | Диапазон относительной влажности от 80 до 100 % при температуре от 5 до 40 С, погрешность относительной влажности 3 %, температуры 3 С |
| Вибростенд | Частота воздействия (10–55) Гц 10 %, амплитуда воздействия 0,35 мм 20 % |
| Ударный стенд | Пиковое ударное ускорение 10 g 20 %, длительность ударного ускорения 16 мс 30 % |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Допускается применение другого оборудования, имеющего технические характеристики не хуже рекомендуемой.

| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ |
| --- |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |
| Изм |  | Всего |  |  |  |  |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | изъятых | листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |