| Больницы и клиники | Чрезвычайные ситуации. Скорая помощь. Военно-полевые условия | Ветеринария |
| --- | --- | --- |

АППАРАТЫ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА «КОЛИБРИ»

ИСПАРИТЕЛИ АНЕСТЕТИКОВ «МИНИВАП»

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Универсальность (работа на сжатых газах или атмосферном воздухе с любыми анестетиками по открытому (draw-over), полуоткрытому и полузакрытому дыхательным контурам)

- Миниатюрность (испаритель меньше маски, масса аппарата с адсорбером около 3 кг)

- Совместимость с любым аппаратом ИВЛ/ИН и концентраторами О2 (Armed, AirSep)

- Безопасность (испаритель «МИНИВАП-20» работает при любом наклоне, даже в перевернутом положении)

- Стабильность дозирования испарителя при изменении расхода газа, температуры и давления

- Экономичность и Экология (минимальный расход анестетика, залив и слив – без испарения)

- Минимальная стоимость

Таблица 1

Технические характеристики испарителей «МИНИВАП»

| Характеристики | «МВ-20» | «МВ-200» |
| --- | --- | --- |
| Диапазон концентраций анестетиков (S, I, H или E), об.% | 0-6 | 0-12 |
| Окружающая температура, оС | от +5 до 35 | от +15 до 30 |
| Атмосферное давление, кПа | 70 - 110 | 70 - 110 |
| Расход газов, л/мин | 0,2 - 10 | 0,2 - 20 |
| Сопротивление, мм Н2О при 10 л/мин | ≈20 | ≈10 |
| Объем для анестетика, мл | 40 | 100 |
| Остаток анестетика после слива, мл | 3 | 5 |
| Допустимый угол наклона (при половинном заливе анестетика) | 180о | 90о |
| Масса, кг не более | 0,4 | 1,5 |
| Вход/выход | 15F/15M | 22F/22M |

Таблица 2

Состав, характеристики аппаратов ИН портативных «Колибри»

| Модель | Аппарат ИН «Колибри» (draw-over anesthesia) | Испарители «МВ-20» и «МВ-200», фото снизу - в аппарате МК-110 | Аппарат ИН «Колибри» с многоразовым адсорбером | Аппарат ИН «Колибри» с реверсивным контуром Mapleson |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий вид |  |  |  |  |
| Назна-чение | Неотложная анестезия | Комплектация аппаратов ИН/ИВЛ | Хирургические отделения больниц и клиник, включая Стоматологию и Ветеринарию |
| Состав | Испаритель, мешок Амбу | Испарители МВ-20 или МВ-200 из нержавейки или титана (для МРТ) | Испаритель МВ-20 или МВ-200, дыхательный контур с адсорбером | Испаритель МВ-20 или МВ-200, дыхательный контур Mapleson |
| Масса, кг | 1 (МВ-20) 2 (МВ-200) | 0,4 (МВ-20) 1,5 (МВ-200) | 3 (МВ-20) 4 (МВ-200) | 2 (МВ-20) 3 (МВ-200) |

Литература

- Сидоров В.А., Цыпин Л.Е., Гребенников В.А. Ингаляционная анестезия в педиатрии. М., 2010.

- «Детская хирургия». 2008, № 4, с. 51-56.

- «Клиническая анестезиология и реаниматология». 2007, № 5, с. 66-71; 2006, № 5, с. 46-49.

- Патенты РФ №№ 2329069, 2383362, 2372947, 2490034 и 2497553.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06696 от 01.02.2010

Декларация о соответствии № РОСС RU.ИМ18Д00620 от 22.03.13 до 21.03.16

Изготовитель ООО «МИТК-М» - Москва, 1-я ул. Бухвостова 12/11.

+(495) 962 0175, mitk-m@telemost.ru

Разработчик ООО «НПФ «МИНИВАП» - Москва. +(499) 907 2872 aleberlin@mail.ru