ОТЗЫВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ НИЗКОПОТОЧНОГО ИСПАРИТЕЛЯ СЕВОРАНА «КОЛИБРИ – МИНИВАП – 20»

Портативный испаритель севорана и изофлюрана «КОЛИБРИ – МИНИВАП 20» находился в эксплуатации в клинике детской кардиохирургии ФГБУ ФМИЦ им. В.А. Алмазова с марта 2013 по декабрь 2013 г.

Результаты клинических испытаний и клинического применения:

- Указанный испаритель севорана прежде всего был апробирован в газовом контуре аппарата искусственного кровообращения (ИК) Jostra HL 20 фирмы Maquet на предмет точности дозирования газового анестетика. Для подержания анестезии севораном использовались концентрации от 0,25 до 4 об%. В качестве анализатора концентрации севорана на выходе из оксигенатора использовался газовый модуль монитора Philips MP 90. Получена высокая корреляции тарированных значений (меток) на испарителе и значений анализатора газовых анестетиков в широком диапазоне температур окружающего воздуха. Проведено 26 анестезий севораном с использованием испарителя «КОЛИБРИ – МИНИВАП 20» в контуре аппарата ИК у детей весом от 2 кг до 30 кг.

- В отделении детской кардиореанимации и интенсивной терапии испаритель использовался в следующих ситуациях:

  - Для проведения анестезии при выполнении катетеризации центральных вен и артерий

  - Для проведения малых поднаркозных манипуляций

  - Для проведения бронхоскопий на фоне неинвазивной вентиляции

  - Для экстренной седации и анальгезии

- В отделении компьютерной томографии при выполнении диагностических процедур, требующих «обездвиживания» ребенка. Анестетик подавался пациенту через герметичную лицевую маску из испарителя «КОЛИБРИ – МИНИВАП 20» с продувкой испарителя постоянным потоком кислорода через ротаметр. Во всех случаях получен желаемый управляемый эффект.

Достоинства испарителя «КОЛИБРИ – МИНИВАП 20»:

- Данный испаритель мгновенно превращает на нужное время любой аппарат искусственной вентиляции легких в наркозно-дыхательный аппарат.

- За счет испаряющей камеры малого размера очень экономичен в расходовании севорана.

- Обладая очень низким сопротивлением газовому потоку, идеально подходит для анестезии в контуре аппаратов искусственного кровообращения и ЭКМО (у детей, в том числе).

- Может с успехом использоваться для выполнения анестезии в малоприспособленных условиях и экстренных ситуациях (с мешком АМБУ).

Зав. отделением детской кардиореанимации

с группой кардиоанестезии и искусственного

кровообращения

Меньшугин И.Н.

25.12.2013